คู่มือการใช้งาน

ตู้ รุ่น UN,UF & IN,IF

วิธีการใช้งาน

1.ปุ่มควบคุมการเปิด ปิด ตู้และปุ่มฉุกเฉิน

กดปุ่มเพื่อทำการเปิด ปิด บริเวณผนังด้านหน้าของตู้หากมีกรณีฉุกเฉินสามารถใช้เป็นปุ่มฉุกเฉินได้

คำเตือน  ของที่ใช้อบภายในตัวตู้จะมีความร้อนสะสมอยู่ แม้ปิดเครื่องควรใช้ถุงมือกันความร้อนเพื่อหยิบจับของภายในตัวตู้

หรือนำของออกเมื่อของเย็นลงจึงนำของออกจากตัวตู้ หากไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดอันตรายจากความร้อนได้

2.โครงสร้าง และรายละเอียด

2.1 โครงสร้าง

1.CONTROL COCKPIT พร้อมปุ่มกดระบบสัมผัส CAPACITIVE

2.ปุ่มเปิด ปิด

3.พื้นที่ใช้งาน (รุ่นที่มีพัดลมสำหรับรุ่น UF/ IF)

4.ชั้นวางสแตนเลส

5.พื้นที่ภายในตัวตู้

6.ป้ายบอกรายละเอียดรุ่นตัวตู้

7.ที่เปิดปิด ประตูตู้

8.ปุ่มหมุนเพื่อปรับตั้งค่า และยืนยันการใช้งาน

วิธีการใช้งานตัวตู้

ในกรณีมีการใช้งานควรศึกษารายละเอียดของตู้ก่อนทำการใช้งานหรือสอบถามจากผู้ที่มีความรู้ก่อนทำการใช้งานกับตัวเครื่องเพื่อป้องการเสียหายจากการใช้งานหรือผิดวัถตุประสงค์ในการใช้งาน

วิธีการเปิดประตูตู้

ถ้าต้องเปิดประตูตู้ให้ดึงที่จับด้านหน้าเครื่อง และเมื่อต้องการปิดให้ผลักเข้าหาเครื่องตามรูปภาพประกอบ A B C

- รายละเอียดของหน้าจอ รุ่น UF/IF ( รุ่นมีพัดลม)

- รายละเอียดของหน้าจอ รุ่น UN/IN (รุ่นไม่มีพัดลม)

1. ตำแหน่งของส่วนควบคุมอุณหภูมิเพื่อทำการปรับตั้ง

2. อุณหภูมิที่ตั้งไว้ และอุณหภูมิในตัวตู้ขณะนั้น

3. สัญลักษณ์แสดงความเร็วของพัดลม

4. ส่วนควบคุมปรับตั้งค่าความเร็วของพัดลม (UF/IF ( รุ่นมีพัดลม))

5. สวิทซ์ควบคุมเมนูต่างๆของเครื่อง

6. ส่วนควบคุมการทำงานของการตั้งเวลา

7. สวิทซ์เปิด ปิดเครื่อง

8. ส่วนแสดงเวลาการทำงาน

9.ส่วนแสดงตำแหน่งการเปิด ปิดของ ช่องลม AIR FLAP

10.ส่วนควบคุมการเปิด-ปิด ของ AIR FLAP

11.ปุ่มหมุนซ้าย-ขวา สำหรับปรับตั้งค่าต่างๆของเครื่อง

12.สวิทซ์กดยืนยันการสั่งงานของเครื่อง

การตั้งค่าอุณหภูมิการทำงานของเครื่อง

โดยทั่วๆไปจะทำการตั้งค่าการทำงานของตัวเครื่องประกอบด้วยการทำงานตามภาพประกอบดังนี้

1.การตั้งค่าของอุณหภูมิภายในตัวตู้ ทำโดยการสัมผัสที่บริเวณ   ปรับตั้งตั้งค่าทางด้านซ้ายหรือขวาหน้าจอ ในส่วนของอุณหภูมิ ในส่วนของหน้าจอต่างๆจะมืดลงแต่ในส่วนของค่าที่เราต้องการจะปรากฎสีสว่างขึ้น

2.หมุนปุ่ม CONTROL ไปทางด้านซ้าย หรือขวาของตัวเครื่องเพื่อปรับตั้งค่าดังในภาพตัวอย่างถ้าต้องการตั้งค่าที่ 180oC

3.กดตรงกลางของปุ่ม CONTROL เพือยืนยันค่าที่ตั้งหน้าจอจะแสดงค่าที่ตั้งพร้อมหน้าจอเป็นปกติก่อนตั้งค่า

ในส่วนของการควบคุมช่องระบายอากาศก็ทำเช่นเดียวกับการตั้งอุณหภูมิ ถ้าหากไม่ทำการตกลงภายใน 30 วินาทีตัวเครื่องจะทำการกลับมายังหน้าเดิม

การตั้งค่าเวลาปิดการทำงานของเครื่อง

1.สัมผัสบริเวณควบคุมด้านซ้ายขวาหน้าจอแสดงเวลา

2.หมุนปุ่ม CONTROL ไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเพิ่มหรือลดเวลาการทำงานตัวอย่างแสดงการตั้งเวลาปิดที่ 4 ชั่วโมง 30 นาที

หน้าจอจะแสดงเวลาเป็นชั่วโมง และนาทีไม่เกิน 23 ชั่วโมง 59 นาที หากเกินกว่านั้นจะแสดงเวลาเป็นวัน และชั่วโมง

3.กดปุ่มตรงกลางของปุ่ม CONTROL เพื่อยืนยันเวลาการทำงาน เมื่อยืนยันแล้วตัวเครื่องจะแสดงเวลาสิ้นสุดการทำงานเป็น

ตัวอักษรขนาดเล็กด้านล่างของจอ

การตั้งค่าความเร็วของพัดลมกระจายอากาศภายในตัวตู้ และ AIR FLAP

1.สัมผัสหน้าจอในส่วนของพัดลมหรือ AIR FLAP ของตัวตู้

2.หมุนปุ่ม CONTROL  ไปทางซ้ายหรือขวาเมื่อเพิ่มหรือลดค่า

3.กดตรงกลางปุ่ม CONTROL เพื่อยืนยันค่าที่ต้องการตั้ง

การดูแลรักษาตัวเครื่อง

1)ควรสวมถุงมือ และดึงปลั้ก ก่อนทุกครั้ง รอให้ตู้อุณหภูมิเย็นลง จึงทำความสะอาดภายใน

2) เช็ดทำความสะอาดทุกครั้งที่มีคราบติดภายในตัวตู้ และนอกตู้ ดูแลไม่ให้มีฝุ่นเกาะที่แผงช่องลมภายใน

และไม่วางของบนผนังตู้ วางตู้ให้มีช่องห่างจากผนังด้านหลังและด้านบนของตู้อบ อย่างน้อย 15 -20 ซม

เพื่อการระบายความร้อนของตังตู้ระหว่างการทำงาน

กรณีที่ติดปัญหา ขึ้น Error หรือ ต้องการคำปรึกษากรุณาติดต่อตัวแทนของท่าน

………………………………………………………………………………………………….