รายละเอียดชุดดูดจ่ายสารละลายแบบอัตโนมัติ  ขนาด 1 - 5 มล.

(Automatic Dispenser) “SOLVENT”

- เป็นอุปกรณ์ดูด-จ่ายสารละลายอัตโนมัติจากขวดสารละลายโดยตรง (Dispenser) ทำงานโดยระบบ Valve System โดยมี Sapphire ball ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนมากกว่า Glass ball valve เป็นตัวเปิดปิด value ซึ่งเป็นระบบที่ไม่ต้องใช้สปริงโลหะเป็นตัวควบคุมซึ่งจะถูกกัดกร่อนได้ง่าย

- วัสดุที่ใช้ทำประกอบด้วย pure PTFE, borosilicate glass, Sapphire ball valve ทำให้ทนต่อการปล่อยสารโดยเฉพาะ Organic solvents และ Soaking liquids เช่น Acetone, Benzole, Chloroform, Ether, Formaldehyde.

- กระบอกสูบ (cylinder) สำหรับบอกปริมาตรของสารทำด้วย clear glass, vacuum calibrated with LEVASINT ลูกสูบ (Piston) เป็นแบบ precisely ground glass เหมาะสำหรับการใช้งานกับสารละลาย Organic Solvent ได้เป็นอย่างดี โดยส่วน stopper ring ทำด้วย PTFE, glass fiber reinforced เป็น double check ในการตรวจสอบปริมาตรด้วยสายตา

- สามารถดูดจ่ายน้ำยาได้ช่วงปริมาตร 1 ถึง 5 มิลลิลิตร แบ่งละเอียดครั้งละ 0.1 มิลลิลิตร โดยตัวตั้งปรับปริมาตรมีทั้งแบบหยาบและแบบละเอียด ทำด้วย PP, reinforced with glass fiber พร้อมมีที่ล็อคของตัวปรับตั้งปริมาตร 
เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อน

- Discharge tube ทำด้วย PTFE หุ้มด้วย PVDF เพื่อป้องกันการเสียรูปทรงของ Discharge tube

- มี Safety cap ซึ่งทำด้วย polypropylene สำหรับสวมตรงปลายของ Discharge tube เพื่อป้องกันการหยด
หรือการระเหยของสาร

- มีค่าความแปรปรวน (C.V.) ไม่เกิน + 0.2 % ค่าความถูกต้อง (accuracy) ไม่เกิน + 0.6 %

- สามารถ Autoclave ได้ โดยสามารถทนอุณหภูมิได้สูงถึง 121 ºC

- ด้านข้างมี ventilation hole สำหรับระบายไอของสาร

- ต่อเข้ากับขวดได้หลายขนาดโดยมี Adapter อย่างน้อย 1 ขนาดต่อชุด คือขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 40 หรือ 45 ม.ม.

- เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป

- รับประกันคุณภาพ 1 ปี